**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΟΥΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ**

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων αποστειρωμένες κατασκευασμένες από ιατρικού τύπου PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Να αποτελούνται από σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.600ml με ευκρινή διαγράμμιση ανά 100ml του οποίου η μια πλευρά είναι αδιαφανής και η άλλη διαφανής.Ο σάκος να διαθέτει φίλτρο καθώς και ειδική βαλβίδα μη επιστροφής. Η αποχετευτική έξοδος να είναι διαφανής τοποθετημένη στο κέντρο του ουροσυλλεκτη και σε σχήμα Τ με δυνατότητα τοποθέτησης κοινού ουροσυλλέκτη για το άδειασμα και όταν δεν χρησιμοποιείται να τοποθετείται σε ειδική πλαστική υποδοχή ενσωματωμένη στον ασκό της συσκευής.

Ο σωλήνας να έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 120 cm και να είναι με μεγάλη εσωτερική διάμετρο,να μην τσακίζει και να φέρει δυο κλιπς διακοπής ούρων.Στην απόληξη του σωλήνα και πριν το ακροφύσιο να υπάρχει ειδική υποδοχή δειγματοληψίας με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο.

Το ογκομετρικό δοχείο να είναι πλαστικό,ενσωματωμένο και συνδεδεμένο πάνω στον ασκό.Η χωρητικότητά του να είναι 500ml με εμφανή διαβάθμιση και αδιαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων.Η διαβάθμιση για τα πρώτα 50ml να είναι ανά 1ml. Από τα 50 έως τα 150ml να είναι ανά 5ml. Από τα 150ml και πάνω η διαβάθμιση να είναι ανά 10ml. Να φέρει ορατό διαφανή εξωτερικό σταγονοθάλαμο με ειδική εσωτερική βαλβίδα μη επιστροφής.Να υπάρχει ενσωματωμένο και θερμοσυγκολημένο πάνω στη συσκευή ειδικό πλαστικό σύστημα για τη στήριξή της με επιπλέον κορδόνι ασφαλούς συγκράτησης.

Ατομικά συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία χαρτί και νάυλον και αποστειρωμένες.