**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Να είναι διπολικό ηλεκτρόδιο υποβλενογόνιας συρρίκνωσης των κάτω ρινικών κογχών με

ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 3m λειτουργίας 4 MHz.

Να διαθέτει κεκαμμένα άκρα για την καλύτερη προσέγγιση στο χειρουργικό πεδίο.

Οι ακίδες του ηλεκτροδίου είναι μερικώς μονωμένες.

Να είναι μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Το παραπάνω να συνοδεύεται από συσκευή ραδιοσυχνοτήτων που:

Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και για επεμβάσεις όπως, σταφυλής, αμυγδαλών, γλωσσικών αμυγδαλών, οπίσθιας καμάρας, βάσης γλώσσας, αλλοιώσεις λάρυγγα, ρινοφάρυγγα και στοματοφάρυγγα.

Να φθάνει σε μέγιστη ισχύ εξόδου 100 Watt, 4 ΜΗz περίπου σε όλες τις λειτουργίες.

Να μπορεί να αναγνωρίζει αυτόματα το παραπάνω διπολικό ηλεκτρόδιο και να προσαρμόζεται αυτόματα στις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Να διαθέτει λειτουργιά "AUTO RF" για την προστασία του ασθενούς από υπερβολική διοχετευόμενη ενέργεια.

Να διαθέτει CE, ISO καθώς και συμμορφώσεις ασφαλείας.