Για την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και την αποφυγή της πνευμονικής εμβολής.

Ζεύγος περισκελίδων (μια για κάθε πόδι).

Οι περισκελίδες να καλύπτουν πέλμα και κνήμη.Να έχουν τέσσερις κυψέλες συμπίεσης ανά σκέλος ώστε να παρέχουν καλύτερη κατεύθυνση στη ροή.Οι θάλαμοι - κυψέλες συμπίεσης να λειτουργούν με διαδοχική πλήρωση αέρα ενώ αποσυμπιέζονται ταυτόχρονα.Η πίεση να είναι η ελάχιστη 45-50mmHg και η μέγιστη 60mmHg κι ο κύκλος περίπου ένα λεπτό.

Να είναι εύκολες τόσο στην εφαρμογή όσο και στην απομάκρυνσή τους.

Να ασφαλίζουν με Velcro γύρω από το πέλμα και τη γαστροκνημία.

Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη ( κυρίως M,L).

Να είναι από υλικό πυκνής ύφανσης,αντιαλλεργικό,latex free.

Να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται μηχανήματα - αντλίες ως συνοδός εξοπλισμός,τα οποία να μπορούν να διαχειριστούν ένα ή δυό άκρα ταυτόχρονα.