ΦΙΛΤΡO ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ & ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΟΝΑ  - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

· Να διαθέτει κώνο διάτρησης για σύνδεση με τον ασκό του αίματος

· Να διαθέτει σταγονομετρικό θάλαμο με προφίλτρο για την κατακράτηση πηγμάτων και σταγονομέτρηση της ροής προς διήθηση.

· Να διαθέτει δύο αντιμικροβιακούς αεραγωγούς, ένα στον κώνο διάτρησης και ένα στο σώμα του φίλτρου

· Ένα φίλτρο με σκληρό διάφανο περίβλημα, υψηλής λευκαφαίρεσης ολικού αίματος ή συμπυκνωμένων ερυθρών.

· Σύνδεση Luer Lock καλυμμένη με πώμα ασφαλείας.

· Ένα διακόπτη ροής

· Έναν ρυθμιστή ροής (roller)

1. Να επιτυγχάνει κατακράτηση λευκών κατά 99,99% από μία μονάδα ερυθρών αιμοσφαιρίων ή ολικού αίματος.

2. Στο προφίλτρο να γίνεται η κατακράτηση των πηγμάτων για την αποφυγή μπλοκαρίσματος του κυρίους φίλτρου

3. Στο κυρίως φίλτρο επιτελείται η κατακράτηση των αιμοπεταλίων σε ποσοστό 94% μέσω της συγκόλλησης αυτών στις ίνες του φίλτρου.

4. Ο αριθμός των μετά την διήθηση παραμενόντων λευκών αιμοσφαιρίων, ανεξάρτητα από τον προ της διήθησης υφιστάμενο αριθμό, δεν είναι μεγαλύτερος από 2 x105 λευκά αιμοσφαίρια.

5. Να είναι αποστειρωμένο με γ- ακτινοβολία.

6. Να μην παρουσιάζει δυσκολίες στους χειρισμούς.

7. Το φίλτρο να μην προαπαιτεί ειδική προεργασία πλήρωσης του φίλτρου.

8. Ο χρόνος φιλτραρίσματος να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά

9. Η συσκευή να είναι Latex Free

10. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ε.Ε (CE Mark) και πιστοποιητικό ποιότητας ISO.

11. Η προσφορά να συνοδεύεται με μελέτες

12. Να έχουν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.