1.	Για την εφαρμογή των δεικτών να γίνεται χρήση συσκευής PCD (Process

Challenge Device).

2.	Το σύστημα PCD και χημικός δείκτης να είναι δοκιμασμένο ως σύστημα Τύπου 2 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11140 και να φέρει την κατάλληλη σήμανση. Να κατατεθεί επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή που να το αποδεικνύει

3.	Η συσκευή PCD να αποτελείται από εσωτερικό ανοξείδωτο μεταλλικό

σωλήνα σπειροειδούς κατασκευής, του οποίου η μία άκρη να συνδέεται με κατάλληλη υποδοχή μέσα στην οποία προσαρμόζεται ο χημικός δείκτης και εξωτερικό πλαστικό περίβλημα. Ο συνολικός όγκος της υποδοχής του χημικού δείκτη να μην ξεπερνά τα 7ml. Το εξωτερικό περίβλημα να είναι ανθεκτικής συνθετικής κατασκευής η οποία να εξασφαλίζει απεριόριστο αριθμό χρήσεων και προστασία των χειριστών.

4.	H συσκευή PCD να πληροί τις προδιαγραφές της Οδηγίας ISO 11140-6. Να κατατεθεί μελέτη από ανεξάρτητο εργαστήριο που να το αποδεικνύει.

5.	Το σύστημα να ελέγχει την αφαίρεση αέρα, την διεισδυτικότητα του ατμού,

την θερμοκρασία και τον χρόνο επαφής του ατμού σε όλων των τύπων τα εργαλεία (ακόμη και σε αυλοειδή και σωληνωτά εργαλεία).

6.	Ο χημικός δείκτης να είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες 121οC και 134οC και να αντιδρά σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους της υγρής αποστείρωσης (θερμοκρασία, χρόνο, υγρασία/ατμό).

7.	Το σύστημα να είναι κατάλληλο για την ανίχνευση τυχόν συμπυκνωμάτων.

8.	Ο δείκτης να είναι μικρών διαστάσεων, αυτοκόλλητος ώστε να μπορεί να

χρησιμοποιηθεί μετά το τέλος του κύκλου για αρχειοθέτηση.

9.	Το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη να είναι ομοιογενές ώστε να είναι δυνατόν

να αναγνωσθεί αμέσως και εύκολα με το τέλος του κύκλου, να αρχειοθετηθεί

στο ημερολόγιο του κλιβάνου και να πιστοποιεί τη σωστή αποστείρωση όλου

του φορτίου.

10.	Τα αποτελέσματα να είναι ευδιάκριτα, εύκολης και άμεσης ερμηνείας και η

χρωματική αλλαγή να παραμένει μόνιμα. Η μελάνη στο φύλλο να παραμένει

αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση του φύλλου για μεγάλο χρονικό

διάστημα.

11.	Ο προμηθευτής να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος στο προϊόν από την κατασκευάστρια εταιρεία. Να κατατεθεί πρόσφατη βεβαίωση του εργοστασίου που να το αποδεικνύει