ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ/ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ COVID-19  
 
1. Το προσφερόμενο είδος να είναι υλικό μεταφοράς κατάλληλο για ιους (VTM)  2. Να περιέχεται σε αποστειρωμένο αυτοστηριζόμενο φιαλίδιο με κωνικό πυθμένα από κορυφαίας ποιότητα πλαστικό διαστάσεων 16x100mm (διάμετρος x ύψος) και να περιέχει 3ml ειδικού υλικού μεταφοράς ιών με βιδωτό πώμα ασφαλείας και μεγάλη ετικέτα αναγραφής στοιχείων.  
3.	Να αποθηκεύεται σε θ.δ. (θερμοκρασιακό εύρος αποθήκευσης 10-25°C). Να μην απαιτεί αποθήκευση στο ψυγείο έως τη χρήση του. Ο ιός μετά τη δειγματοληψία να διατηρείται τουλάχιστον για 48ώρες εντός του υλικού σε θ.δ. ή εντός ψυγείου.  
4.	Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 σωληναρίων και να έχει τουλάχιστον 1 έτος ημερομηνία λήξεως.  5. Να φέρει CE IVD και να είναι σύμφωνο με ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ/ΕΟΔΥ.  
 
 
 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ COVID-19 
 
1.	Τα προσφερόμενα είδη να είναι αποστειρωμένοι ανά ένας στυλεοί σε ξεχωριστή μεμονωμένη συσκευασία τεχνολογίας FLOCKED SWABS κατάλληλοι για μοριακές τεχνικές λήψης επιχρισμάτων.  
2.	Ο άξονας κάθε στυλεού να είναι από εύκαμπτο πλαστικό - ιδανικός για λήψη από ρινοφάρυγγα - και το βύσμα να είναι από συνθετικό υλικό (πολυεστέρας/NYLON).  3. Να έχει εγκοπή για εύκολη κατάτμηση δια χειρός -χωρίς τη χρήση κοπτικού- και σε κατάλληλο ύψος ώστε να εφαρμόζει στο προσφερόμενο φιαλίδιο με το υλικό μεταφοράς μένοντας μένοντας το άκρο εντός του υλικού και κατά το δυνατόν σταθερός.  
4.	Να αποθηκεύεται σε θ.δ. (10-25°C).  
[bookmark: _GoBack]5.	Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων και να έχει τουλάχιστον 3 έτη ημερομηνία λήξεως.  6. Να φέρει CE IVD και να είναι σύμφωνο με ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ/ΕΟΔΥ.  
