ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ LT

1.Συμπυκνωμένο υγρό για την απολύμανση χειρουργικών εργαλείων σε αυτόματα πλυντήρια.

2.Να περιέχει αλδεΰδες, εκτός φορμαλδεΰδης .

3.Να είναι βακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561.

4.Μυκητοκτόνο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562.

5.Μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563.

6.Πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς (POLIO, ΑDΕΝΟ, NORO) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 14476 και ΕΝ 17111.

Ο χρόνος για το παραπάνω ζητούμενο φάσμα να μην υπερβαίνει σε χρόνο τα 5 λεπτά max.

7.Να είναι συμβατό με το πλυντήριο του κατασκευαστή Miele και να κατατεθεί αντίγραφο της πιστοποίησης.

8.Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή PCN και να κατατεθεί αντίγραφο αυτών.

9. Να προσφέρεται σε συσκευασία έως πέντε λίτρα (έως 5 lt).

10.Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση το κόστος ενός λίτρου διαλύματος για το

σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον αιτούμενο χρόνο (επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης).